海南热带海洋学院采购需求清单

项目名称：海南省主要流域和近岸海域新污染物监测评估与治理研究项目氮气发生器采购

| 序号 | 采购标的 品目名称 | 参考品牌、型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气发生器 | 1.楷来科技 KL35-1 2.谱莱析 PGN-40L 3.莱奥NG-M35 | 一. 用途： 1. 满足实验室高纯氮气的需求。 二. 系统组成： 1. 国产高纯高压氮气发生器1台；包括进口中空纤维膜≥1张、不锈钢储气罐≥1个、配套进口空压机≥2台、快速产气系统1套。 2. 安装包1套； 三. 工作条件： 1. 工作电压：（220±10%）V，50Hz； 2. 环境温度：5℃～35℃； 3. 环境湿度：5～80% RH； 四. 主要技术要求： *1. 输出压力0-7bar可调，满足多级质谱气源要求； *2. 氮气流速、纯度：≥35L/min，纯度需达 99.9%且长期稳定； 3. 耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行； 4. 需采用原装进口超精细中空离子纤维膜等先进分离技术，确保有效延长使用寿命； 5. 氮气压力露点： ≤－45℃； 6. 整体噪音≤60dB *7. 具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统需具有自我保护功能； *8. 需具有除水、除颗粒及除烃模块，非甲烷总烃(v/v)<0.0001%，H2O(v/v)≤0.02%； 9. 空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式，需采用进口高性能静音无油空压机，带经济启停功能； 10. 配套不锈钢储气罐1个，确保出口氮气流速、纯度以及压力的稳定性。 11. 使用进口品牌快速接插件，及PTFE材质的管路，确保气路系统耐用、可靠； *12. 设备配套经济待机运行模式，节约能耗与减少设备损耗，可有效延长使用寿命； 13. 设备相关参数非甲烷总烃 / (v/v) <0.0001%、CO / (v/v) <0.0001%、CO2 / (v/v) <0.0001%、H2 / (v/v) <0.0001%、CH4 / (v/v) 0.0002%、H2O / (v/v) 0.02%，需出具正规检测机构的检测报告。 | 套 | 1 | / | / | 否 |
| 预算金额 |  | 46700.00 （肆万陆仟柒佰元整） |  |  |  |  |  |  |