海南热带海洋学院采购需求清单

项目名称：海南省主要流域和近岸海域新污染物监测评估与治理研究项目光化学工作站采购

| 序号 | 采购标的 品目名称 | 参考品牌、型号 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光化学工作站 | 1.北京中教金源科技有限公司（型号：CEL-500E4-D） 2.北京赛凡光电仪器有限公司（型号：7-500s） 3.济南创谱仪器有限公司（型号：CPSS-R） | （一）质量、安全、技术规格及物理特性要求 一、模拟太阳光光化学反应模块 ▲1.1. 一台主机≥12位反应管同时反应 ▲1.2. 主机带动≥12个反应管同时公转往复旋转，每一位反应管内置底部磁力搅拌 1.3.防护箱有液压杆形式完整开启顶端盖子 1.4.氙灯输出模拟太阳光光谱 1.5.搭配：氙灯/汞灯/（功率≥500W） ▲1.6.产品配置 1.6.1.高稳定氙灯光源系统1套 1.6.2.高稳定汞灯光源系统1套 1.6.3.紫外光滤光片≥6片 1.6.4.可见光滤光片 ≥6片 1.6.5.光化学反应箱1台 1.6.6. 6-12位内照式环形反应平台及附件1套 1.6.7.标配50ml石英反应管≥12支、控温冷凝管≥12支 1.6.8.石英冷阱 二、LED光化学模块 ▲2.1.一台主机工作位数≥10位，10位磁力搅拌，可调速； 2.2.石英玻璃反应管，19标准口，内置控温夹层，进出气口，实时取样； 2.3.LED光源 功率调节范围30--200W连续可调, 围绕轴心自旋转，标配白光（410-760nm）,电源内置； ▲2.4.LED灯总成 ≥ 10位LED灯排，可旋转照射、集成风冷散热，热插拔，任意更换不同波长LED灯总成； ▲2.5.照射方式：≥10位LED灯总成，由内向外照射，并实时旋转 2.6.输入电源 240W，220V/50Hz； 2.7.LED光源系统光功率、旋转、磁力搅拌分别独立控制。 选配部分： ▲2.8.配置： 2.8.1.主机系统1套，含CEL-CLED200R白光LED1套； 2.8.2.石英反应管，50ml，内置控温夹层，含进出气口，塑料磨口夹，12套； 2.8.3.密封塞40个（安装20个，备用20个），硅胶塞19号12个，真空油脂 1只； 2.8.4.10ml塑料注射器2个，金属针头*1（20cm）； 2.8.5.乳胶管 22cm*12、4M*1，细扎带 1包、磁力转子12个； 2.8.6.电源线、使用说明书、合格证、1套 三、光功率计模块 3.1.最大外形尺寸，主机，三边不大于：长X宽X高=210mmX57mm X130mm±5mm ▲3.1.1.探头口径：Φ10mm（0.785cm2）±2mm 3.2.功率≤2W； 3.3.可测量最高能量密度：2000mW/cm2； 3.4.测量光功率范围：≤2000mW； 3.5.输出：光功率值mW ； 3.6.光功率密度值mW/cm2； 3.7.实时显示测试结果并记录； ▲3.8.屏幕显示：≥7寸触摸屏；Tf卡实时记录测试数据，可以随时导出使用； 3.9.内置：便携锂电池供电≥3000mAh，充电电源：220V，50Hz ▲3.10.配置： 3.10.1. 光功率计显示主机 1台； 3.10.2. 2W光功率计探头 1个； 3.10.3. 充电器 1个； 3.10.4. 五孔挡板 1个； 3.10.5. USB数据线 1条； 3.10.6. 读卡器 1个 3.10.7. 加密软件 1套； 3.10.8. U盘 1个 3.10.9. 说明书、验收单、合格证 1套 四、强光反应模块 4.1.灯泡功率：≥300W； 4.2.功率调整范围：180W-320W连续可调（点灯电压30KV）； 4.3.电流调节范围：14-21A；工作电压14V； 4.4.光功率密度：≤2000mw/cm2； 4.5.平行光光斑直径：60mm； 4.6.灯泡寿命：≥1000H 4.7.升降行程更大，最大行程可达400mm； 4.8.最大外形尺寸，三边不大于：200*280*607mm±10mm 4.9.工作功耗：100W，220V 4.10.配置： 4.10.1.氙灯光源系统 1 套； 4.10.2.300BFA通用型散热模组 1 个（含功率300W高性能陶瓷灯泡 1只） 4.10.3.光路转向头 1 个（预装滤光片：VisREF 1片（350-780nm）） 4.10.4.供电电缆 1 根 4.10.5.电源线 1 根 4.10.6.说明书 1 份 4.10.7.合格证 1 份 4.10.8.验收单 1 份 4.10.9.保修证 1份 4.10.10.电动升降台 1套 配置单： 1.模拟太阳光光化学反应模块 1套 2.LED光化学模块 1套 3.光功率计模块 1套 4.强光反应模块 1套 （二）数量、交付时间和地点 数量：1套 交付时间：合同签订后30日内完成供货与安装调试 安装地点：海南热带海洋学院8栋616实验室 （三）服务标准、期限、效率要求 供货方应提供≥2年整机质保服务； 安装调试时间不超过7个工作日； 提供操作人员现场培训≥2次，含完整使用手册及技术答疑支持； 响应时间：设备出现故障后24小时内响应，72小时内到场维护。 （四）验收标准 外观、数量、配件及功能完整； 各技术参数指标通过功能性现场测试验收合格； 附带原厂合格证书、质保文件、使用说明 书； 验收由需求单位组织实验室技术人员与资产管理部门联合执行。 （五）其他技术与服务要求 设备应具备后续扩展空间（如与色谱/质谱联用）； 提供1次校准服务和1次年度巡检； 如遇国家相关标准更新，需配合提供必要技术升级建议； 供应商需为高校科研单位提供过类似设备并具备良好服务信誉。 | 套 | 1 | / | / | 否 |
| 预算金额 |  | 98300.00 （玖万捌仟叁佰元整） |  |  |  |  |  |  |